## Slide 1
玻璃钢尺寸测量视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃钢
●测量内容：高度方向尺寸测量
●产品材质：玻璃钢
●产品颜色：青色
●产品尺寸(mm × mm × mm)：1500.0 * 300.0 * 300.0
●来料方式：传送带
●测量精度要求(mm)：1
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●检测节拍(pcs/min)：50
●工作距离(mm)：1188
方案布局图

## Slide 4
02
项目验证
视野图
Z(工作距离) = 1188mm, X视野大小 = 435mm, Z向视野大小 = 710mm
参数名称 | 参数值
3D线扫相机型号 | SRI7900
3D线扫相机类型 | 3D线扫相机
X方向视野宽度 | 435mm
Z轴重复精度 | 12μm
采集时间 | 1.25s
行频 | 2-20kHz

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单
相机尺寸图

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D线扫相机 | SRI7900 | 台 | 1 | SSZN
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | MechMSR(MechMind): |  |  | 
逻辑流程 |  |  |  |  | 
├── 图像采集 |  |  |  |  | 
│ └── 3D线激光轮廓测量仪数据采集 |  |  |  |  | 
│ ├── 设置相机模式为单台，连接真实轮廓测量仪 |  |  |  |  | 
│ ├── 配置标定参数组（确保与标定阶段一致） |  |  |  |  | 
│ ├── 开启数据采集状态，设置触发源为外部触发（与传送带同步） |  |  |  |  | 
│ └── 调整扫描行数和Y轴分辨率以匹配0.3m/s速度下的稳定采集 |  |  |  |  | 
├── 预处理 |  |  |  |  | 
│ ├── 表面点过滤（通过法向） |  |  |  |  | 
│ │ ├── 使用特征区域框选待测高度区域 |  |  |  |  | 
│ │ ├── 设置法向量最大角度为80°，噪声去除等级为中度 |  |  |  |  | 
│ │ └── 过滤倾斜噪点和无规则散点 |  |  |  |  | 
│ ├── 表面预处理 |  |  |  |  | 
│ │ ├── 选择高斯滤波，核大小为3px，平滑表面数据 |  |  |  |  | 
│ │ └── 设置动态阈值分割，去除异常深度值 |  |  |  |  | 
│ └── 对齐 |  |  |  |  | 
│ ├── 制作2D匹配模板（选取产品边缘特征） |  |  |  |  | 
│ ├── 设置金字塔级别为3，匹配分数阈值为70 |  |  |  |  | 
│ └── 通过特征区域约束对齐范围，确保测量基准一致性 |  |  |  |  | 
├── 高度方向尺寸测量 |  |  |  |  | 
│ ├── 提取表面轮廓线 |  |  |  |  | 
│ │ ├── 使用特征区域截取高度测量截面（垂直于传送带方向） |  |  |  |  | 
│ │ └── 启用平均轮廓线，最小有效点数设为0.8 |  |  |  |  | 
│ ├── 测量轮廓线高度 |  |  |  |  | 
│ │ ├── 设置特征区域定位测量点（如顶部边缘和底部基准面） |  |  |  |  | 
│ │ ├── 参考线拟合 | 套 | 1 | MechMSR(MechMind): |  | 
逻辑流程 |  |  |  |  | 
├── 图像采集 |  |  |  |  | 
│ └── 3D线激光轮廓测量仪数据采集 |  |  |  |  | 
│ ├── 设置相机模式为单台，连接真实轮廓测量仪 |  |  |  |  | 
│ ├── 配置标定参数组（确保与标定阶段一致） |  |  |  |  | 
│ ├── 开启数据采集状态，设置触发源为外部触发（与传送带同步） |  |  |  |  | 
│ └── 调整扫描行数和Y轴分辨率以匹配0.3m/s速度下的稳定采集 |  |  |  |  | 
├── 预处理 |  |  |  |  | 
│ ├── 表面点过滤（通过法向） |  |  |  |  | 
│ │ ├── 使用特征区域框选待测高度区域 |  |  |  |  | 
│ │ ├── 设置法向量最大角度为80°，噪声去除等级为中度 |  |  |  |  | 
│ │ └── 过滤倾斜噪点和无规则散点 |  |  |  |  | 
│ ├── 表面预处理 |  |  |  |  | 
│ │ ├── 选择高斯滤波，核大小为3px，平滑表面数据 |  |  |  |  | 
│ │ └── 设置动态阈值分割，去除异常深度值 |  |  |  |  | 
│ └── 对齐 |  |  |  |  | 
│ ├── 制作2D匹配模板（选取产品边缘特征） |  |  |  |  | 
│ ├── 设置金字塔级别为3，匹配分数阈值为70 |  |  |  |  | 
│ └── 通过特征区域约束对齐范围，确保测量基准一致性 |  |  |  |  | 
├── 高度方向尺寸测量 |  |  |  |  | 
│ ├── 提取表面轮廓线 |  |  |  |  | 
│ │ ├── 使用特征区域截取高度测量截面（垂直于传送带方向） |  |  |  |  | 
│ │ └── 启用平均轮廓线，最小有效点数设为0.8 |  |  |  |  | 
│ ├── 测量轮廓线高度 |  |  |  |  | 
│ │ ├── 设置特征区域定位测量点（如顶部边缘和底部基准面） |  |  |  |  | 
│ │ ├── 参考线拟合 |  |  |  |  | 

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程占位符

## Slide 9
04
逻辑流程
逻辑流程占位符

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
暂无现场环境相关信息
相机安装
暂无相机安装相关信息
物料一致性
暂无物料一致性相关信息

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号