## Slide 1
玻璃钢尺寸测量视觉方案（3D）
VISION PLAN
简单
专注
共创
共赢

## Slide 2
CONTENTS
01
项目描述
02
项目验证
03
配置清单
04
逻辑流程
目录
05
评估结果&注意事项
06
售后服务

## Slide 3
项目描述
01
●产品名称：玻璃钢
●测量内容：高度方向尺寸测量
●产品材质：玻璃钢
●产品颜色：青色
●产品尺寸(mm × mm × mm)：1500.0 * 300.0 * 300.0
●来料方式：传送带
●测量精度要求(mm)：1
●检测时产品运动速度(m/s)：0.3
●检测节拍(pcs/min)：50
●工作距离(mm)：1188
方案布局图

## Slide 4
02
项目验证
视野图
Z(工作距离) = 1188mm, X视野大小 = 435mm, Z向视野大小 = 710mm
参数名称 | 参数值
3D线扫相机型号 | SRI7900
3D线扫相机类型 | 3D线扫相机
X方向视野宽度 | 435mm
Z轴重复精度 | 12μm
采集时间 | 1.25s
行频 | 2-20kHz

## Slide 5
配置清单
03
系
统
构
成

## Slide 6
03
配置清单
相机尺寸图

## Slide 7
03
配置清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家
1 | 3D线扫相机 | SRI7900 | 台 | 1 | SSZN
2 | 工控机 | - | 台 | 1 | -
3 | 显示器 | - | 台 | 1 | -
4 | 软件 | MechMSR(MechMind): |  |  | 
逻辑流程 |  |  |  |  | 
├── 图像采集 |  |  |  |  | 
│ └── 3D线激光轮廓测量仪配置 |  |  |  |  | 
│ ├── 设置相机模式为单台，关闭虚拟模式 |  |  |  |  | 
│ ├── 配置触发源为外部触发（与传送带同步） |  |  |  |  | 
│ ├── 调整扫描行数至满足1mm精度（建议≥1500行） |  |  |  |  | 
│ ├── 设置Y轴分辨率为0.3m/s对应的时间间隔（Δt=0.3m/s / 50pcs/min ≈ 0.36s/pc） |  |  |  |  | 
│ └── 启用翻转图像（若玻璃钢反光需调整方向） |  |  |  |  | 
│ |  |  |  |  | 
├── 预处理 |  |  |  |  | 
│ ├── 表面噪点去除 |  |  |  |  | 
│ │ ├── 使用强度图（青色表面强度对比明显） |  |  |  |  | 
│ │ ├── 深度差阈值设为1.5mm（略高于精度要求） |  |  |  |  | 
│ │ └── 类的最小点数设为5（过滤小面积噪点） |  |  |  |  | 
│ └── 轮廓线预处理 |  |  |  |  | 
│ ├── 使用特征区域限定测量范围（覆盖300mm高度区域） |  |  |  |  | 
│ └── 应用高斯滤波（窗口大小3mm，标准差1.5mm） |  |  |  |  | 
│ |  |  |  |  | 
├── 高度方向尺寸测量 |  |  |  |  | 
│ ├── 定位轮廓线特征点 |  |  |  |  | 
│ │ ├── 特征点类型选择最大Z（顶部）和最小Z（底部） |  |  |  |  | 
│ │ └── Epsilon设为0.5（平衡灵敏度与稳定性） |  |  |  |  | 
│ ├── 测量轮廓线高度 |  |  |  |  | 
│ │ ├── 设置特征区域（覆盖整个高度方向） |  |  |  |  | 
│ │ ├── 使用基准点（底部平面拟合） |  |  |  |  | 
│ │ └── 高度测量方式选择“特征点到基准点” |  |  |  |  | 
│ │ └── 合格范围设为±0.5mm（总公差1mm） |  |  |  |  | 
│ └── 通过特征测量尺寸 |  |  |  |  | 
│ ├── 特征点1类型 | 套 | 1 | MechMSR(MechMind): |  | 
逻辑流程 |  |  |  |  | 
├── 图像采集 |  |  |  |  | 
│ └── 3D线激光轮廓测量仪配置 |  |  |  |  | 
│ ├── 设置相机模式为单台，关闭虚拟模式 |  |  |  |  | 
│ ├── 配置触发源为外部触发（与传送带同步） |  |  |  |  | 
│ ├── 调整扫描行数至满足1mm精度（建议≥1500行） |  |  |  |  | 
│ ├── 设置Y轴分辨率为0.3m/s对应的时间间隔（Δt=0.3m/s / 50pcs/min ≈ 0.36s/pc） |  |  |  |  | 
│ └── 启用翻转图像（若玻璃钢反光需调整方向） |  |  |  |  | 
│ |  |  |  |  | 
├── 预处理 |  |  |  |  | 
│ ├── 表面噪点去除 |  |  |  |  | 
│ │ ├── 使用强度图（青色表面强度对比明显） |  |  |  |  | 
│ │ ├── 深度差阈值设为1.5mm（略高于精度要求） |  |  |  |  | 
│ │ └── 类的最小点数设为5（过滤小面积噪点） |  |  |  |  | 
│ └── 轮廓线预处理 |  |  |  |  | 
│ ├── 使用特征区域限定测量范围（覆盖300mm高度区域） |  |  |  |  | 
│ └── 应用高斯滤波（窗口大小3mm，标准差1.5mm） |  |  |  |  | 
│ |  |  |  |  | 
├── 高度方向尺寸测量 |  |  |  |  | 
│ ├── 定位轮廓线特征点 |  |  |  |  | 
│ │ ├── 特征点类型选择最大Z（顶部）和最小Z（底部） |  |  |  |  | 
│ │ └── Epsilon设为0.5（平衡灵敏度与稳定性） |  |  |  |  | 
│ ├── 测量轮廓线高度 |  |  |  |  | 
│ │ ├── 设置特征区域（覆盖整个高度方向） |  |  |  |  | 
│ │ ├── 使用基准点（底部平面拟合） |  |  |  |  | 
│ │ └── 高度测量方式选择“特征点到基准点” |  |  |  |  | 
│ │ └── 合格范围设为±0.5mm（总公差1mm） |  |  |  |  | 
│ └── 通过特征测量尺寸 |  |  |  |  | 
│ ├── 特征点1类型 |  |  |  |  | 

## Slide 8
04
逻辑流程
逻辑流程占位符

## Slide 9
04
逻辑流程
逻辑流程占位符

## Slide 10
评估结果&注意事项
05
05 评估结果 & 注意事项
现场环境
暂无现场环境相关信息
相机安装
暂无相机安装相关信息
物料一致性
暂无物料一致性相关信息

## Slide 11
售后服务
06
该设备上线后使用初期，我们会派专人进行全程跟踪；
处理解决可能发生的设备异常；
对现场人员进行培训指导；
设备调试完成后：售后服务一年；
若客户提出设备升级需求，我们会及时为您提供升级新方案。

## Slide 12
机器视觉方案提供商
0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号